北京市病原微生物实验室及实验活动备案管理办法

（试行）

第一条 为全面、动态了解北京地区病原微生物实验室生物安全状况，加强监督管理，根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》的规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于本市行政区域内（军队系统除外）的病原微生物实验室及其从事病原微生物实验活动的备案管理。

本办法所称病原微生物是指能够使人致病的微生物。

本办法所称病原微生物实验室（以下简称实验室）是指依法从事与病原微生物菌（毒）种、含有或可能含有病原微生物的样本有关的研究、教学、检测、诊断、生产等实验活动的实验室。

第三条 市卫生行政部门统筹管理全市实验室及其实验活动的备案工作。

区县卫生行政部门按照属地管理原则，负责辖区内实验室和实验室活动的日常备案工作。

实验室的设立单位负责本单位内部所有实验室的备案申报工作。

第四条 实验室实行分级管理。根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平，依照实验室生物安全国家标准的规定，将实验室分为生物安全一级、生物安全二级、生物安全三级、生物安全四级（以下简称一级、二级、三级、四级）。

第五条 一级和二级实验室由实验室的设立单位根据国家法律法规及生物安全防护原则，参照《北京市生物安全一级（BSL－1）和生物安全二级（BSL－2）实验室基本要求（试行）》（附件1）进行自我评估，确认实验室级别。

第六条 新建一级、二级实验室应自正式启用之日起30日内，由实验室的设立单位向实验室所在地的区县卫生行政部门进行备案。

区县卫生行政部门须及时汇总当年辖区备案信息，于每年12月30日前报市卫生行政部门。

- 申请实验室备案的单位应当提交以下相关材料：

（一）《北京市病原微生物实验室及实验室活动备案表》（附件2）；

（二）实验室或实验室设立单位的法人资格证明；

（三）实验室设立单位的生物安全组织管理框架图；

（四）实验室布局平面图；

（五）卫生行政部门要求提交的其它资料。

第八条 区县卫生行政部门应在收到申请单位的备案申请之日起20个工作日内完成备案材料的形式审核。

对审核通过者，向申请单位发放《北京市病原微生物实验室及实验活动备案通知书》（附件3），予以备案。

对不符合规定的申请材料，卫生行政部门应及时通知申请单位，要求在10个工作日内补正，逾期未补正或者经补正仍不符合规定的，不予备案。

第九条 实验室的基本信息、负责人、实验活动等与生物安全相关的重大事项发生变更（含新增）时，应于变更之日起30个工作日内向原备案卫生行政部门提交《北京市病原微生物实验室及实验活动备案变更（含新增）说明书》（附件4）。

第十条 未按本办法规定进行备案的实验室，不得开展相应实验活动，并依据《病原微生物实验室生物安全管理条例》第六十条中的有关规定予以处罚。

第十一条 本办法公布前已经建成运行的一级、二级实验室应当自本办法公布之日起40个工作日内，由实验室的设立单位向所在地的区县卫生行政部门进行备案。

第十二条 三级、四级实验室应按照《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》（中华人民共和国卫生部令第50号）规定进行实验室及其实验活动的行政审批。

第十三条 本办法所称“实验室的设立单位”应当具备法人资格。

第十四条 本办法自公布之日起施行。

第十五条 本办法由北京市卫生局负责解释。

附件2：

北京市病原微生物实验室及实验活动

备 案 表

（试  行）

实验室设立单位名称（盖章）：

组织机构代码：

上级主管部门:

单位性质:

法人代表（签字）:

所在区县：

地址:

邮政编码：

实验室管理的职能部门：

联系人：

联系电话：

填表日期：           年         月        日

北京市卫生局制

填 表 须 知

- 本表适用于北京市病原微生物实验室及实验活动的备案。

- 填表人应仔细阅读填表说明，明确填表要求。

- 填表人应按照实际情况如实、完整填写各项内容。

- 填表人应使用A4纸打印，一式两份，并附电子版。

- 实验室的设立单位需具有法人资格，并汇总本单位内部所有相关实验室的备案材料后，统一报送至单位所在区县卫生行政部门进行备案。单位内部实验室的划分由单位自行确定。

- 本表未经实验室设立单位的法人代表或其授权人签名无效。

实验室信息汇总表

| 序号 | 实验室名称 | 检测项目* | 生物安全级别 |
| --- | --- | --- | --- |

* 检测项目：指微生物检验、免疫学检验、分子生物学检验、生物化学检验和临床检验。（注：肿瘤标志物、激素、特种蛋白、出凝血、自身抗体等以及无法归类的检测归入临床检验）

| 实 验 室 基 本 信 息 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在区(县) |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 始建时间 |  |  |  |  |  |  |  | 占地面积 |  |  |  |  |
|  | 实验室所属机构名称 （可不具备法人资格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室用途 |  |  |  |  | □研究 □教学 □临床 □疾控 □检疫检验 □生产 □其他(请注明)_________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室生物安全级别与数量1 |  |  |  |  | BSL-1 ___个 BSL-2 _ __个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室 设施特点 |  | 固定 __个 离开固定设施的现场 __个 临时 __个 可移动 __个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室人员 |  | 工作人员__ ___名，其中技术人员___ _名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室负责人 | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业领域 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 生物安全及防护设备2 | 名称 | 数量 |  | 生产厂家 | 规格型号 |  |  | 检定/校准周期 |  | 购置 日期 |  |  | 设备 状态 |

| 实 验 活 动 基 本 情 况 一 | 检测 项目3 | 病原微生物名称4 | 危害程度 分类5 | 实验活动类型及级别6 |  |  |  |  | 实验室 级别7 | 生物安全柜类型8 | 工作 性质9 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 微生物培养 | 动物感染实验 | 未经培养的感染 材料的操作/样本检测 | 灭活材料的操作 | 无感染性材料的操作 |  |  |  |  |
|  | 微生物 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 免疫学 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子生物学 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 实 验 活 动 基 本 情 况 二 | 检测项目 | 项目名称10 | 样本类型11 | 检验方式12 | 个人防护方式13 | 生物安全柜类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生物化学 检验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临床检验 |  |  |  |  |  |  |
| 实 验 室 声 明 本实验室郑重声明，本实验室已按备案表格所列内容将本机构所属病原微生物实验室有关情况进行了如实的填写，保证本表格及有关附件 所提供的信息真实、准确、完整。若所提供信息失实或者有意隐瞒，本实验室负责人及相关人员将承担法律责任。 实验室负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 实验室生物安全级别：请参照《北京市BSL-1和BSL-2级实验室基本要求（试行）》（附后）界定实验室生物安全级别。

- 生物安全及防护设备：包括生物安全柜、压力蒸汽灭菌器等。

- 检测项目：包括微生物检验、免疫学检验、分子生物学检验、生物化学检验和临床检验等五类。其中：

a) 微生物检验、免疫学检验和分子生物学检验：是指针对特定的能够使人致病的病原微生物所进行的检验项目，适用于从事微生物、免疫学和分子生物学检验的临床、教学和研究实验室。

b) 生物化学检验和临床检验：指针对人体血液、体液中生化和临床所需指标检测，而非对某种特定病原微生物进行的检测。

- 病原微生物名称：需使用通用的中文学名。

- 危害程度分类：请参照《人间传染的病原微生物名录》的分类填写。

- 实验活动类型：请参照《人间传染的病原微生物名录》的要求划“√”，其中：

  - 微生物培养：指病毒培养或大量活菌操作。

病毒培养：指病毒的分离、培养、滴定、中和试验、活病毒及其蛋白纯化、病毒冻干以及产生活病毒的重组试验等操作以及病原菌分离纯化、药物敏感性实验、生化鉴定、免疫学实验、PCR核酸提取、涂片、显微观察等初步检测活动。利用活病毒或其感染细胞（或细胞提取物），不经灭活进行的生化分析、血清学检测、免疫学检测等操作视同病毒培养。使用病毒培养物提取核酸，裂解剂或灭活剂的加入必须在与病毒培养等同级别的实验室和防护条件下进行，裂解剂或灭活剂加入后可比照未经培养的感染性材料的防护等级进行操作。

大量活菌操作：指实验操作涉及“大量”病原菌的制备，或易产生气溶胶的实验操作（如病原菌离心、冻干等）。

  - 动物感染实验：指以活病毒或活菌感染动物的实验。

  - 未经培养的感染性材料的操作/样本检测：

未经培养的感染性材料的操作：指未经培养的感染性材料在采用可靠的方法灭活前进行的病毒抗原检测、血清学检测、核酸检测、生化分析等操作。未经可靠灭活或固定的人和动物组织标本因含病毒量较高，其操作的防护级别应比照病毒培养。

样本检测：包括样本的病原菌分离纯化、药物敏感性实验、生化鉴定、免疫学实验、PCR核酸提取、涂片、显微观察等初步检测活动。

  - 灭活材料的操作：指感染性材料或活病毒在采用可靠的方法灭活后进行的病毒抗原检测、血清学检测、核酸检测、生化分析、分子生物学实验等不含致病性活病毒的操作。

  - 无感染性材料的操作：指针对确认无感染性的材料的各种操作，包括但不限于无感染性的病毒DNA或cDNA操作，如不含致病性活菌材料的分子生物学、免疫学等实验。

- 实验室级别：指实验室从事该项检验时采用生物安全防护级别，分为BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4四级；从事动物研究的生物安全级别分为ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4四级。

- 生物安全柜类型：指生物安全柜分类编号，为I级、II级（A1、A2、B1、B2）和III级，如不使用生物安全柜填写“不使用”。

- 工作性质：指科研、教学、临床常规检测、疾病预防控制 检验检疫、制备、生产等。

- 项目名称：指实验室使用的标准/完整的项目名称；广泛采用的临床检验方法和生化检验方法可填写组名，如“血常规XX项”，“尿常规XX项”。

- 样本类型：应填写项目的主要样本类型，如全血、血清、血浆、脑脊液、气管冲洗液等体液样本、痰、尿、便等排泄物和环境样本等。

- 检验方式：指“手工检测”、“半自动检测”和“全自动检测”。手工检测为全部检验工作为手工完成，半自动检测为部分检测工作，如样本处理等为手工方式，工作人员接触样本，但其它检测过程为自动化设备完成；全自动检测为不需要人工干预，样本检测全部工作为全自动设备完成。

- 个人防护方式：指实验室人员从事相应检测时所采取的个人防护装备，主要包括a帽子、b口罩、c手套、d工作服。请将序号填入表中即可。

附件1：  北京市生物安全一级（BSL－1）和生物安全二级（BSL－2）实验室基本要求（试行）

| 项目 |  | BSL－1级实验室 | BSL－2级实验室（首先满足 BSL－1 实验室的要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 设 计 设 施 装 饰 | 分区 | 1．实验室(区)应与办公室(区)分开，实验室(区)有可控制进出的门。 2．实验室(区)应按功能划分，人流、物流应符合从清洁区到污染区的要求。 | 1．实验区入口处宜设门禁系统。 2．实验区(室)宜划分成清洁区、缓冲区和污染区，人流、物流、信息流的流程应有效分隔。 |
|  | 标示 | 1．实验室入口处宜有生物防护级别标识；必要时，还应有毒性、放射性等危害标识。 2．实验室应有紧急出口和疏散标识，并在黑暗中可辨认。 | 1．实验室入口处应贴有生物危险标识，应标明生物防护级别、负责人、紧急联系电话等信息。 2．实验室入口处应有工作状态的文字或灯光讯号显示。 |
|  | 空间大小 | 1．实验室入口处应设挂衣装置，个人便装与工作服分开放置。 2．实验室大小宜满足安全运行、方便清洁和维护；并有足够的物品存储空间。 | 1．实验室工作区域外应有存放个人衣物的条件；有进食、饮水和休息的场所。 2．实验室工作区域外应有供长期使用的储物间。 |
|  | 门窗 送排风 气流组织 | 1．实验室的门宜有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。 2．实验室应有防止节肢动物进入的设计，窗户开启时应使用纱窗(自然通风)。必要时,应有防止啮齿动物进入的设计。 | 1．实验室主入口的门、放置生物安全柜实验室的门应可自动关闭。 2．实验室应通风；自然通风应使用纱窗，机械通风宜有不少于3-4次/小时换气次数。 3．机械通风宜采用上送下排方式；生物安全柜的操作面或其他有气溶胶操作点应远离送风口；生物安全柜的排风应经独立于建筑物公共通风系统的管道排出；在确保功能正常基础上安全柜的排风可在室内循环。 |
|  | 给水 排水 | 1．每个实验室应设洗手池，并在靠近门口处。洗手龙头应为自动感应式、长手柄或脚踏式(即非手动开关)，并备消毒洗手皂液。 2．实验室水管系统应不渗漏，下水应有防回流设计。 |  |
|  | 配电 照明 通讯 | 1．实验室供电负荷应充足，地线可靠接地；有足够的固定电源插座。 2．实验室的照明应保证工作需要，避免反光和强光；有应急照明； 3．实验室视需要设置通讯系统或预留接口,并配备适宜的通讯设备。 | 1．有可靠的电力供应。 2．必要时，重要设备如培养箱、生物安全柜、冰箱等应配置备用电源。 |
|  | 墙壁 天花板 地面 | 1．实验室的墙壁、天花板和地面应平整、不渗水、易清洁并耐化学品和消毒剂的腐蚀。 2．地面应防滑，不得铺设地毯。 |  |
|  | 实验台 橱柜 | 1．实验台和橱柜应牢固；实验台、架、设备、橱柜的选择与放置应便于清洁，边角宜以圆弧过渡。 2．实验台面应防水、耐腐蚀、耐热，易清洁、易消毒，不易碎。 |  |
| 设 备 器 材 | 消毒 应急 消防 安全 | 1．实验室内应配备空气或物体表面消毒设备或设施(紫外线灯)，并定期维护。 2．实验室内应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等(常见工具包括锤子、扳手、螺丝刀、梯子和绳子等) 3．实验室内家具、设备、物品等宜根据工作性质和流程合理摆放，避免相互干扰、交叉污染、互不相容，且不妨碍逃生和急救。 4若使用高压气体和可燃气体，实验室应有适当的安全措施，如可靠固定、防泄漏、防爆等，并符合相应标准的要求。 5．若操作刺激或腐蚀性物质应在 30 米内设洗眼设施，如洗眼瓶或洗眼台，必要时应设紧急喷淋装置。 6．若操作有毒、刺激性、放射性挥发物质，应在风险评估的基础上，配备适当的负压柜（通风橱，负压罩）。 7．若使用高毒性、放射性等物质，应配备相应的安全设施、设备和个体防护装备，应符合国家、地方的相关规定和要求。 | 1．实验室应配有与风险水平相应的安全设备(如移液辅助器、一次性接种环或接种环加热器、螺口盖瓶子或管子、样本运送容器、废弃物盛装容器、利器盒等)。 2．从事有可能产生感染性气溶胶操作的实验室应配备生物安全柜。 3．至少应在实验室所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器。 |

附件3：

北京市病原微生物实验室及实验活动备案通知书

京  卫实验室备字[   ]  号

：

你单位于   年   月   日提交的北京市病原微生物实验室及实验活动备案材料如下：

- □《北京市病原微生物实验室及实验活动备案表》；

- □实验室或实验室设立单位的法人资格证明；

- □实验室设立单位生物安全组织管理框架图；

- □实验室布局平面图；

- □其他：

经本机关审查，认为申请材料齐全、符合《北京市病原微生物实验室及实验活动备案管理办法》的要求，决定予以备案。

卫生行政部门（印章）

年    月    日

申请人签收：

年    月   日

备注：1、此备案旨在了解你单位实验室及其实验活动基本状况，不作为审批依据。请你单位备案后，严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》等相关法律法规规定，从事相关实验活动，规范实验室管理。

2、本通知书一式两份，备案部门和申请机构各一份。

北京市卫生局制定

北京市病原微生物实验室及实验活动备案

变更（含新增）说明书

附件4：

| 实验室设立单位名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 实验室名称 |  |
| 原备案文号 |  |
| 原备案区县 |  |
| 变更（含新增）事由（包括内容、时间等）： 实验室负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 实验室设立单位意见： 法人代表（签字）： 年 月 日 |  |